十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 母婴监护仪 | ☑国产；□进口；□不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 设备功能：1、监测胎儿心率及子宫收缩压 2、监测成人生命体征 - 用于产房待产病人的母婴全程监护，保障医疗安全。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 整机： - 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温） - 2.≥10英寸高清晰液晶屏， 0-60°度内多角度翻转； - 3.人机对话界面，多种界面可选； - 4.胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调） - 5.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； - 6.三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面，母亲监护曲线及数字显示界面； - *7.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； - 8.飞梭和硅胶按键操作； - 9.易装纸打印结构设计，不用喂纸； - 10.隐藏式提手，方便移动； - *11.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； - 12.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印； - 13.支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；打印结束后声音提示；支持NIBP省纸打印。 - 14.每十分钟自行打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）。 - 15.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； - 16.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； - 17.双胎心率重合报警(SOS)功能，母胎心率信号重合验证； - *18.内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式； - 19.在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息； - 20.回顾报警功能，可回顾最近的≥100条报警信息； - 21.≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； - 22.具有查找监护记录功能； - 23.中英文操作界面； - 24.可选配大容量锂电池供电； - 25.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； - 26.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； - 27.通过欧盟CE认证； - *28.通过美国FDA认证； 胎儿监护指标： 1.胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声工作频率：1MHz 、 超声波束声强：Iob<3mW/cm2、胎心率范围：30~240bpm 、分辨率: 1bpm - 2.宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1% - 3.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； AFM 范围： 0% ~100 % 母亲监护指标： - 1.心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±1bpm； - 2.无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg 平均压20~235mmHg舒张压10~215mmHg，测量误差：±8bpm 或±5%（较大者）； - 3.血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，测量误差：±1%（70%~100%测量范围）； - 4.呼吸阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±1rpm； - 5. 脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±1bpm； - 6. 体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.1°C。 |  |