**附件2**

**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 氦氖激光治疗仪 | ☑国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 主要用于治疗婴儿湿疹、皮炎、毛囊炎、隐翅虫皮炎、疖、痒疹、带状疱症、水痘、手足口病等各种皮肤病。 | |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  1.激光类型: 封离型氦氖激光器  2.激光波长: 632.8nm  \*3.激光光纤终端输出功率：≥40mW（一进一出），激光双路双分叉输出光纤  \*4.激光镜筒扩束照射输出功率：≥40mW  \*5.输出方式：扩束镜筒、光纤  6.功率稳定性：≦±10%  7.激光功率复现性：≦±10%  8.定时时间：0-99分钟（可调）  9.定时误差：≦±10%  10.工作电流显示：指针式显示  11.激光照射光斑：直径0.5-20cm  12.设备安全报警: 电流电压保护，在电流电压不稳定时，设备有报警提示音  13.工作电源：AC220V≦±10% 50Hz≦±1Hz | |