**附件2**

**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | 医用五官内窥镜摄像系统 | ☑国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 医用内窥镜摄像系统是耳鼻喉科的基础检查设备，该设备能高清晰度的、无创伤的、高效率的完成对患者耳部、鼻部硬性内窥镜检查和治疗，并能连接鼻咽喉镜，完成更细微更深入的检查和治疗。  配置要求：独立高清摄像机一台、高清摄像头一个、独立LED冷光源一台、专业医用高清监视器一台、耳鼻内窥镜2支（成人儿童各一支）、五官科图文工作站1套、专用配套台车一台。 | |
| **具体技术参数** | 一、独立高清摄像主机  \* 1、分辨像素≥768\*576，可连接硬性鼻内镜、鼻内镜、耳内镜等镜种。  2、具备自动白平衡功能和手动控制。  \* 3、具备DVI 数字信号输出，具有系统数据交换接口。  4、分辨线≥700线。  5、内置菜单功能，多种手术模式切换，可手动设置亮度、色彩、放大、边缘增强等。  6、具备图像冻结功能，保存图像可回放。  二、高清摄像头  \* 1、可连接硬性鼻咽喉镜、硬性鼻内镜、耳内镜等镜种。  2、摄像头具备IPX7防水功能，可低温等离子、浸泡消毒。  三、独立LED冷光源  1、光通量≤1800lm。  2、最低照度≤5LUX。  3、灯泡寿命≥30000小时。  \* 4、光谱范围400-700nm。  5、色温：5000-6500k。  6、光输出：≥2000000LX。  7、亮度调节：0-99连续可调。  四、专业医用高清监视器  1、分辨率≥1920\*1080  2、具备视频信号接口。  3、尺寸≥21 寸  五、耳鼻内窥镜  \*1、成人儿童各一支  六、图文工作站  七、专用配套台车 | |