生物刺激反馈仪要求及技术参数

一、主要功能描述

主要用于产后神经肌肉功能障碍的康复治疗。满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、产后下肢水肿、盆腔供血不足、卵巢保养、乳腺疏通、淡化妊娠纹、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等

二、主要技术参数

1.内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作

2. 电刺激波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性

3.物理通道数：4独立通道，每个通道可以实现电刺激和生物反馈

4.AD采样率：≥4096Hz

5.刺激强度：0mA～100mA

6.刺激频率：2Hz～100Hz

7.脉冲宽度：50μs～400μs

8.肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）

9.最高分辨率：小于0.2μV（r.m.s）

10.输入噪声：小于1μV（r.m.s）

11.通频带：30Hz～450Hz

12.差模输入阻抗：大于5MΩ

13.共模抑制比：大于100dB

14.内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场

15.移动推车+手提箱的完美设计，满足床边和出诊的不同需求

16.多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等