附件1：

便携式快速实时荧光定量PCR仪技术参数

- 1、*样本容量	8/16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

- 2、反应灵敏度 	10-1010Copies

- 3、*荧光染料	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

- 4、通道数	四通道

- 5、光学系统	LED+PD，扫描检测，保持结果一致性，免校准

- 6、热盖温度范围 30-110℃

- 7、*检测试剂	开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

- 8、温控范围	30℃-100℃

- 9、均匀性	≤±0.1℃

- 10、温控精度	≤±0.1℃

- 11、*升温速率	≥8℃/s(MAX)

- 12、荧光强度检测重复性	CV≤0.5%

- 13、荧光线性	线性回归系数r≥0.995

- 14、仪器通讯接口	USB 2.0(可进行文件导入、导出)

- 15、软件	仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

- 16、*触控屏独立操作	LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

- 17、NMPA认证

18、供货商提供该设备的同时，再提供配套试剂的相关资料。

*为核心参数