十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 超声骨密度仪 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 1．检测骨的质量，协助钙等营养缺乏的诊断，进行营养指导。 2．早期诊断骨质疏松、预测骨折风险。 3．通过连续检测，对骨质疏松的治疗效果进行评估。 |
| 具体技术参数 | *为核心参数 1.探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性； 2.探头组成:完全自主研发四晶体超声探头； 3.收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性； 4.脉冲发射频率:100~3000Hz； 5.检测部位:桡骨、胫骨； 6.测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； 7.声速测量范围:2300m/s～4700m/s； 8.高测量重复性:≤±0.8%； 9.高准确度:≤±50m/s； *10.快速、高精度两种测量模式： 10.1 单点检测速度：≤0.4s |