十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 彩色宫腔监测系统 □国产；□进口；□不限； |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 适用于超声实时监控下施行人工流产、诊断性刮宫清宫术，配合腔镜腔内手术穿刺定位及取放节育环妇产科等手术 |
| 具体技术参数 | 1、宽频凸阵妇科术中探头 1.1 探头曲率半径及基元: R13 ，128基元。 1.2 分辨率：纵（轴）向≤0.5mm（深度≤40mm）；横（侧）向≤1mm（深度≤40mm）。 1.3 盲区：≤3mm。 *1.4 手术探头超薄小巧，术中贴在通用窥器下页外侧使用，不需要与窥器下页卡、扣联接。（提供证明文件或探头及窥器模型） 1.5 手术探头能在术前、术后不依靠其他器械独立进行妇检，确保手术效果。 1.6 手术探头与通用窥器术中结合时能左右分开，调整扫描角度，满足临床动态需要。 2、手术窥器和使用 2.1 术中手术探头与普通窥器贴合使用，即术中不使用下页与手术探头相互卡、扣联接的窥器，避免术中隔离套破损。 2.2 手术探头壁厚≤4mm，不占用手术空间,手术中排出的血污直接顺着普通窥器完整的下页流出，即窥器下页无豁口、无短缺。 2.3 手术过程中宫颈钳、扩宫棒、吸引杆在普通窥器完整的上下页之间工作（即窥器上、下页前端长度相等且无豁口），手术器械术中不会直接触碰到手术探头及隔离套， 避免损坏探头和隔离套。 三、主机 3.1 显示模式：B、B+B、B+M、4B、彩色多普勒、脉冲多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒、实时三同步工作显示模式。 3.2 自动彩色技术：单步操作，一键优化彩色多普勒血流。 3.3彩色多普勒血流成像单元；纯净波探头技术，XRES自适应成像、脉冲反相谐波成像技术,16种伪彩显示。 3.4 系统管理功能：病历数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理、产科表管理。 *3.5 血流框可以倒置。 3.6 10级深度可调，10倍倍率放大。 3.7 多倍信号并行处理技术，发射与接收数字通道数≥8192。彩色图像分辨率1440×900。 3.8 四探头接口，自动识别可任意插接，全激活。 3.9 二维图像成像速度：凸阵探头, 最大视野，18cm深度时,帧速度≥65帧/秒。 3.10 预设模式：≥12种，用户可以自定义条件。 3.11 具有卵泡测量软件,双B倒向功能。 3.12 主机内置工作站。支持身份证识别输入患者信息。 *3.13 支持在手机上通过同品牌APP，实时观察图像。 *3.14 支持同品牌远程传输系统，专家可收到被邀请的信息，点击进入系统；实时查看无失真的实时视频，并进行实时语音交流。（提供方案证明文件或实际演示） 3.15 动、静态图像采集、存储，在线剪贴板功能，存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览，对于同屏保存电影回放≥1200帧及诊断图≥16幅。 3.16 专用妇科IUD测量包, 根据子宫的超声图像测得的参数自动推荐合适的节育器型号。 3.17 回转式面板即主机操作面板可相对于主机箱进行90度旋转。 3.18 主机操作面板上带USB信息转输接口，内嵌国际标准排列的电脑键盘。 四、 配置要求： 4.1 带彩色多普勒系统主机壹台。 *4.2薄壁式弯形，无凸台及卡槽的手术探头壹支。 4.3 3.5MHz R50凸阵探头壹支。 4. 4 医用专业彩色19寸液晶显示屏壹只，内置可独立开关的超净LED射灯。 (唯一主显示屏，非外接显示屏) 4.5 主机内置500G硬盘、超声工作站及光驱。 4.6 回转式带USB接口操作面板壹块。 |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.