十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备 名称 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 □国产；☑进口；□不限 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 主要用于成人心脏、小儿胎儿心脏、腹部妇产、新生儿小儿、血管小器官、骨骼肌肉神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |
| 具体技术参数 | “*”核心参数 一、主要技术规格及系统概述： 1.1 主机成像系统： *1.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 *1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≤720度。 1.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 1.1.4 脉冲优化处理技术 1.1.5 海量并行处理技术 1.1.6 自适应增益补偿技术 1.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.1.8 脉冲反向谐波成像单元； *1.1.9 动态范围≥320dB *1.1.10数字化通道≥4,718,592 1.1.11 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.1.12 彩色多普勒成像技术； 1.1.13 自适应宽频带彩色多普勒成像技术 1.1.14 彩色多普勒能量图技术； 1.1.15 方向性能量图技术 1.1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 1.1.17 智能全程聚焦技术； 1.1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.1.19空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 *1.1.20自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 1.1.21 实时二同步 /三同步能力； 1.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.1.23 内有一体化超声工作站； *1.1.24 具备中/英文操作界面，可自由切换； 1.1.25 具备隐藏式物理键盘及数字化虚拟键盘 1.2 先进成像技术： 1.2.1 超宽视野成像扫描技术 - 测量功能,电影回放功能 - 线阵、凸阵及容积探头具备 - 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 *1.2.2 具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p（1920x1080） *1.2.3具备智能多普勒血管检查技术 - 单键优化二维、多普勒图像质量 - 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 - 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 1.2.4超声声速自动校正技术 - 针对肥胖及困难病人 - 可用于乳腺检查，并可调整级别 - 专门的预置条件 1.2.5扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 1.2.6组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 1.2.7可选配负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声 1.2.8多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 1.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 1.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 1.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 1.3.3 外周血管测量和计算功能； 1.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 1.3.5 心脏功能测量； 1.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； *1.4.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,具备电影回放重现单元 1.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 1.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 1.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 1.5 输入/输出信号： 1.5.1 输入：DICOM DATA 1.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 1.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 二、系统技术参数及要求： 2.1 系统通用功能： 2.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≤720度。 *2.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用 2.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 2.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； 2.2 探头规格 2.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 最低频率≤1 MHz 2.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 2.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 *2.2.4 纯净波单晶体探头≥3把 2.2.5 超声探头4把： 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 血管/小器官线阵探头（4.0-18.0MHz） 心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 儿童心脏相控阵探头（3.0-8.0MHz） 2.2.6 探头视野≥100度 2.2.7 扫描深度≥30cm 2.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD 2.3 二维显像主要参数： 2.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒 2.3.2 扫描线：每帧线密度≥320超声线 *2.3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节； 2.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12bit 2.3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 2.3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 2.3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 2.3.8 接收超声信号系统动态范围≥320 dB， 2.3.9 二维灰阶成像  256 灰阶。 2.4 频谱多普勒： 2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 2.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 2.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 2.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s 2.4.5 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)； 2.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒； 2.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； *2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 2.4.9 零位移动： 9 级； 2.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位； 2.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 2.5 彩色多普勒： 2.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 2.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  10 帧/秒； 2.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 2.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 2.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 2.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 2.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 2.6 超声功率输出调节： 2.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 2.6.2 输出功率选择分级可调 2.7 记录装置： 2.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 2.7.2 主机硬盘容量≥1T（1024GB） 2.7.3 DVD-RW 或USB图像存储 2.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输 2.8 技术手册： |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期：2021.5.17 |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.